## Uniformidad y Estabilidad
Punto de medición PERCHA |  | Punto de medición PIZARRA |  | Punto de medición SONDA CONTROL
Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C)
| 21.8 |  | 22.2 |  | 23.3
| 21.8 |  | 22.4 |  | 23.1
| 21.8 |  | 22.5 |  | 23
| 21.8 |  | 22.5 |  | 22.8
| 21.8 |  | 22.7 |  | 22.7
| 21.9 |  | 22.6 |  | 22.7
| 21.9 |  | 22.8 |  | 22.7
| 21.9 |  | 23 |  | 22.8
| 22.1 |  | 23 |  | 22.8
| 22.1 |  | 22.7 |  | 22.8
PROMEDIO | 21.89 |  | 22.64 |  | 22.87
Estabilidad de cada sensor | 0.11972 |  | 0.25473 |  | 0.20028
Uniformidad de cada sensor | 0.57667 |  | 0.17333 |  | 0.40333
Uniformidad Sala | 0.57667
Estabilidad Sala | 0.25473
|  |  | Temperatura media de la sala (ºC) |  | 22.4667
|  |  | U=Variabilidad (Tolerancia) |  | 1.0394

## U Indicacion Medio
INCERTIDUMBRE DE TEMPERATURA MEDIA
|  | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Uuso Logger | 0.21 | Normal | 2 | 0.011025
| Resolucion Medio | 1 | Rectangular | 3.4641 | 0.083333
| Estabilidad Medio | 0.25473 | Normal | 1 | 0.064889
| Uniformidad Medio | 0.57667 | Rectangular | 1.7321 | 0.11085
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.51971
|  |  |  | U expandida 95% (k=2) | 1.0394

## Verificaciones
| SALA |  | TERMOMETRO |  |  | PROCESO/PRODUCTO
| T media sala | tolerancia sala | Uuso patron | Uuso permitida | Verificado | Tolerancia Verificacion | Limitite Superior | Limite inferior | Medicion | Conforme
G1 | 23.47 | 1.01 | 0.31 | 0.33 | SI | 0.68 | 24.15 | 22.79 | 24.1 | Conforme
G2 | 23.8 | 0.92 | 0.31 | 0.31 | SI | 0.61 | 24.41 | 23.19 | 23.5 | Conforme
G3 | 23.77 | 1.11 | 0.31 | 0.37 | SI | 0.74 | 24.51 | 23.03 | 23.7 | conforme