## Repetibilidad y Excentricidad
REPETIBILIDAD |  | EXCENTRICIDAD
Punto | Valor(g) | Punto | Valor(g)
1 | 999.8 | 1 | 999.8
2 | 999.78 | 2 | 999.9
3 | 999.8 | 3 | 999.98
4 | 999.78 | 4 | 999.62
5 | 999.78 | 5 | 999.76
6 | 999.8
7 | 999.74
8 | 999.82
9 | 999.8
10 | 999.8
Media | 999.79
Desviacion estándar | 0.020494 | Excentricidad | 0.36

## Calculo Error de calibracion
Punto | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g)
1 | 100 | 99.98 | -0.02
2 | 200 | 199.96 | -0.04
3 | 500 | 499.86 | -0.14
4 | 1000 | 999.8 | -0.2
5 | 2000 | 1999.62 | -0.38

## Calculo de Incertidumbre
CERTIFICADO CALIBRACION
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
100 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05 | 100 | 99.98 | -0.02 | 0.21224 | 100 | Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05
| Repetibilidad | 0.020494 | Normal | 1 | 0.00042 | [5 empty] | C. Ambientales |  | Rectangular
| U Patron | 0.005 | rectangular | 1.7321 | 8.3333e-06 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | Rectangular | 1.7321 | 0.00013333
| Excentricidad | 0.36 | rectangular | 3.4641 | 0.0108 | [5 empty] | U Balanza | 0.21224 | Normal | 2 | 0.011262
| Error patron | - | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.02 | -
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10612 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.1269
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21224 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.25381
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
200 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05 | 200 | 199.96 | -0.04 | 0.21248 | 200 | Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05
| Repetibilidad | 0.020494 | Normal | 1 | 0.00042 | [5 empty] | C. Ambientales |  | Rectangular
| U Patron | 0.01 | Rectangular | 1.7321 | 3.3333e-05 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | Rectangular | 1.7321 | 0.00013333
| Excentricidad | 0.36 | Rectangular | 3.4641 | 0.0108 | [5 empty] | U Balanza | 0.21248 | Normal | 2 | 0.011287
| Error patron |  | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.04 | -
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10624 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.14702
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21248 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.29404
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
500 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05 | 500 | 499.86 | -0.14 | 0.21412 | 500 | Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05
| Repetibilidad | 0.020494 | Normal | 1 | 0.00042 | [5 empty] | C. Ambientales |  | Rectangular
| U Patron | 0.025 | Rectangular | 1.7321 | 0.00020833 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | Rectangular | 1.7321 | 0.00013333
| Excentricidad | 0.36 | Rectangular | 3.4641 | 0.0108 | [5 empty] | U Balanza | 0.21412 | Normal | 2 | 0.011462
| Error patron |  | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.14 | -
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10706 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.24783
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21412 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.49567
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
1000 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05 | 1000 | 999.8 | -0.2 | 0.21988 | 1000 | Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05
| Repetibilidad | 0.020494 | Normal | 1 | 0.00042 | [5 empty] | C. Ambientales |  | Rectangular
| U Patron | 0.05 | Rectangular | 1.7321 | 0.00083333 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | Rectangular | 1.7321 | 0.00013333
| Excentricidad | 0.36 | Rectangular | 3.4641 | 0.0108 | [5 empty] | U Balanza | 0.21988 | Normal | 2 | 0.012087
| Error patron |  | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.2 | -
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10994 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.31069
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21988 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.62139
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION BALANZA | [9 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO BALANZA
2000 | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%) | Ref (g) | Balanza (g) | Error (g) | U |  | Errores |  | Distribucion | Denominador | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05 | 2000 | 1999.62 | -0.38 | 0.21988 | 2000 | Resolucion | 0.02 | Rectangular | 3.4641 | 3.3333e-05
| Repetibilidad | 0.020494 | Normal | 1 | 0.00042 | [5 empty] | C. Ambientales |  | Rectangular
| U Patron | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.0033333 | [5 empty] | Deriva (1 año) | 0.02 | Rectangular | 1.7321 | 0.00013333
| Excentricidad | 0.36 | Rectangular | 3.4641 | 0.0108 | [5 empty] | U Balanza | 0.21988 | Normal | 2 | 0.012087
| Error patron |  | - | [7 empty] | Error Balanza | 0.38 | -
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.10994 | [8 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.49069
|  |  |  | U Expandida 95% (k=2) | 0.21988 | [8 empty] | U Expandida 95% (k=2) | 0.98139

## Verificacion balanza y producto
VERIFICACION DE BALANZA Y DE PRODUCTO
VERIFICACION BALANZA | [5 empty] | VERIFICACION PRODUCTO
Producto | Peso Nominal | Tolerancia | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Conforme | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Pesada | Conformidad
Pistachos | 250 | 9 | 3 | 0.98139 | SI | 6 | 244 | 256
Malteses | 148.5 | 6.68 | 2.2267 | 1.41 | SI | 4.4533 | 144.0467 | 152.9533 | 151 | SI
Cocktel especial | 100 | 4.5 | 1.5 | 1.41 | SI | 3 | 97 | 103 | 100 | SI
Ositos | 150 | 6.75 | 2.25 | 1.53 | SI | 4.5 | 145.5 | 154.5 | 150 | SI
Mikados | 75 | 4.5 | 1.5 | 1.41 | SI | 3 | 72 | 78 | 77 | SI
Moras | 100 | 4.5 | 1.5 | 1.41 | SI | 3 | 97 | 103 | 104
|  | valor de la masa | 1000
|  | Valor de la balanza | 999.88
|  | U de masa (Tolerancia clase) | 0.05
|  | U uso max balanza (1 año) | 0.98
|  | error normalizado | 0.1165
|  | Control intermedio <1 | OK