## TOLERANCIA SALA
Pizarra |  | Maleta |  | Mesa
Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C)
2021-11-18 11:23 | 21.7 | 2021-11-18 11:22 | 21.5 | 2021-11-18 11:22 | 21.8
2021-11-18 11:24 | 21.8 | 2021-11-18 11:23 | 21.5 | 2021-11-18 11:23 | 21.7
2021-11-18 11:25 | 22 | 2021-11-18 11:24 | 21.5 | 2021-11-18 11:24 | 21.8
2021-11-18 11:26 | 22.1 | 2021-11-18 11:25 | 21.8 | 2021-11-18 11:25 | 22
2021-11-18 11:27 | 22 | 2021-11-18 11:26 | 21.9 | 2021-11-18 11:26 | 22
2021-11-18 11:28 | 21.9 | 2021-11-18 11:27 | 21.9 | 2021-11-18 11:27 | 21.9
2021-11-18 11:29 | 21.9 | 2021-11-18 11:28 | 21.8 | 2021-11-18 11:28 | 22
2021-11-18 11:30 | 22 | 2021-11-18 11:29 | 21.7 | 2021-11-18 11:29 | 22.1
2021-11-18 11:31 | 22 | 2021-11-18 11:30 | 21.8 | 2021-11-18 11:30 | 22.2
2021-11-18 11:32 | 22.2 | 2021-11-18 11:31 | 21.9 | 2021-11-18 11:31 | 22.2
Media | 21.96 |  | 21.73 |  | 21.97
Max | 22.2 |  | 21.9 |  | 22.2
Min | 21.7 |  | 21.5 |  | 21.7
Max-Min | 0.5 |  | 0.4 |  | 0.5
|  |  | Temperatura media de la sala (ºC) |  |  | 21.9
|  |  | Tolerancia MINIMA de la Temperatura de la Sala (+-) |  |  | 0.5
|  |  | Tolerancia CLIENTE de la Temperatura de la Sala (+-) |  |  | 3

## Calculo U
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO
-10 |  | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%) | Punto | Patron | Termometro | Error | U exp | -10 |  | Errores | Ditribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.00083333 | -10 | -10.3 | -10.2 | 0.1 | 0.37346 |  | Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.00083333
| Repetibilidad | 0 | Rectangular | 1.7321 | 0 | [6 empty] | Deriva (1 año) | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.0033333
| Estabilidad Baño | 0 | Normal | 1 | 0 | [6 empty] | Condi Amb. | -
| Unformidad Baño | 0.2 | Rectangular | 3.4641 | 0.0033333 | [6 empty] | U Term. Empresa | 0.37346 | normal | 2 | 0.034869
| U Patron | 0.17 | Normal | 2 | 0.007225
| Error patron | 0.08 | [9 empty] | Error Term. Empresa | 0.1
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.18673 | [9 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.29757
|  |  |  | U expandida 95% (k=2) | 0.37346 | [9 empty] | U expandida 95% (k=2) | 0.59515
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION
40 |  | Errores | Ditribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%) | Punto | Patron | Termometro | Error | U exp | INCERTIDUMBRE DE USO
| Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.00083333 | 40 | 40 | 40.1 | 0.1 | 0.37346 | 40 |  | Errores | Ditribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Repetibilidad | 0 | Rectangular | 1.7321 | 0 | [6 empty] | Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.00083333
| Estabilidad Baño | 0 | Normal | 1 | 0 | [6 empty] | Deriva (1 año) | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.0033333
| Unformidad Baño | 0.2 | Rectangular | 3.4641 | 0.0033333 | [6 empty] | Condi Amb. | -
| U Patron | 0.17 | Normal | 2 | 0.007225 | [6 empty] | U Term. Empresa | 0.37346 | normal | 2 | 0.034869
| Error patron | 0.08
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.18673 | [6 empty] | Error Term. Empresa | 0.1
1er 0 ºC | 2º 0 ºC | [13 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.29757
0 | 0 |  |  | U expandida 95% (k=2) | 0.37346
[15 empty] | U expandida 95% (k=2) | 0.59515

## Verificacion Termometro y Sala
VERIFICACION DE UNA TOLERANCIA SIMETRICA
| INFORMACION DE LA PROBLEMÁTICA. CLIENTE QUIERE LAS BOTELLAS DE AGUA A (23 ±2,8) ºC |  |  | TERMOMETRO |  |  |  | PRODUCTO (Botellas de Agua)
| Temperatura Consigna (maquina Aire acondicionado) | Temperatura Calidad Producto (botella Agua) | ToleranciaCalidad Producto (botella Agua) | Temperatura sala | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Lugar | Medicion | Conformidad
Grupo 1 | 25 | 23 | 2.8 | 21.9 | 0.93 | 0.58 | CONFORME | 2.22 | 20.78 | 25.22 | Pizarra | 23.6 | CONFORME
Grupo 2 | 25 | 23 | 2.8 | 21.9 | 0.93 | 0.8 | CONFORME | 2 | 21 | 25 | Pizarra | 23 | CONFORME
Grupo 3 | 25 | 23 | 2.8 | 21.9 | 0.93 | 0.82 | CONFORME | 1.98 | 21.02 | 24.98 | Pizarra | 23.3 | CONFORME