## TOLERANCIA SALA
Mesa baños |  | Percha |  | Pizarra
Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C) | Fecha | Valor(°C)
2024-03-21 11:07 | 21 | 2024-03-21 11:08 | 21.3 | 2024-03-21 11:10 | 21.8
2024-03-21 11:08 | 21.1 | 2024-03-21 11:09 | 21.5 | 2024-03-21 11:11 | 21.8
2024-03-21 11:09 | 21.2 | 2024-03-21 11:10 | 21.6 | 2024-03-21 11:12 | 21.9
2024-03-21 11:10 | 21.2 | 2024-03-21 11:11 | 21.7 | 2024-03-21 11:13 | 22
2024-03-21 11:11 | 21.2 | 2024-03-21 11:12 | 21.8 | 2024-03-21 11:14 | 22.1
2024-03-21 11:12 | 21.3 | 2024-03-21 11:13 | 21.9 | 2024-03-21 11:15 | 22.2
2024-03-21 11:13 | 21.3 | 2024-03-21 11:14 | 21.9 | 2024-03-21 11:16 | 22.2
2024-03-21 11:14 | 21.5 | 2024-03-21 11:15 | 21.9 | 2024-03-21 11:17 | 22.2
2024-03-21 11:15 | 21.3 | 2024-03-21 11:16 | 22 | 2024-03-21 11:18 | 22.2
2024-03-21 11:16 | 21.3 | 2024-03-21 11:17 | 22 | 2024-03-21 11:19 | 22.2
Media | 21.24 |  | 21.76 |  | 22.06
Max | 21.5 |  | 22 |  | 22.2
Min | 21 |  | 21.3 |  | 21.8
Max-Min | 0.5 |  | 0.7 |  | 0.4
|  |  | Temperatura media de la sala (ºC) |  |  | 21.6867
|  |  | Tolerancia MINIMA de la Temperatura de la Sala (+-) |  |  | 0.7
|  |  | Tolerancia Cliente |  |  | ±4 ºC

## Calculo U
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION | [10 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO
| Contribucion | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%) | [6 empty] | Contribucion | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.028868 | [6 empty] | Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.028868
| Repetibilidad (est) | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.057735 | [6 empty] | Deriva 1 Año | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.057735
| Estabilidad baño | 0 | Normal | 1 | 0 | CERTIFICADO DE CALIBRACION | [5 empty] | U ter | 0.4 | Normal | 2 | 0.2
| Uniformidad Baño | 0.2 | Rectangular | 3.4641 | 0.057735 | [6 empty] | Error ter | -0.1
| U Patron | 0.17 | Normal | 2 | 0.085 | Punto | Patron | Termometro | Error | U exp
| Error patron | 0.08
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.20135 | 1 | 10 | 9.9 | -0.1 | 0.4 |  |  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.31016
[6 empty] | 2 | 49.8 | 49.7 | -0.1 | 0.4
|  |  |  | U expandida 95% (k=2) | 0.40269 | [9 empty] | U expandida 95% (k=2) | 0.62032
INCERTIDUMBRE DE CALIBRACION
| Contribucion | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%) | [5 empty] | INCERTIDUMBRE DE USO
| Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.028868 | [6 empty] | Contribucion | Errores | Distribucion | Denominador (68%) | u tipica (68%)
| Repetibilidad (est) | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.057735 | [6 empty] | Resolucion | 0.1 | Rectangular | 3.4641 | 0.028868
| Estabilidad baño | 0 | Normal | 1 | 0 | [6 empty] | Deriva 1 Año | 0.1 | Rectangular | 1.7321 | 0.057735
| Uniformidad Baño | 0.2 | Rectangular | 3.4641 | 0.057735 | [6 empty] | U ter | 0.4 | Normal | 2 | 0.2
| U Patron | 0.17 | Normal | 2 | 0.085 | [6 empty] | Error ter | -0.1
| Error patron | 0.08
|  |  |  | u tipica combinada 68%) | 0.20135
1er 0 | 2º 0 | [13 empty] | u tipica combinada 68%) | 0.31016
-0.1 | -0.1 |  |  | U expandida 95% (k=2) | 0.40269
[15 empty] | U expandida 95% (k=2) | 0.62032

## Verificacion Termometro y Sala
VERIFICACION DE UNA TOLERANCIA SIMETRICA
| INFORMACION DE LA PROBLEMÁTICA. CLIENTE QUIERE LAS BOTELLAS DE AGUA EN UN INTERVALO DE TEMPERATURA |  | TERMOMETRO |  |  |  | PRODUCTO (Botellas de Agua)
| Temperatura Calidad Producto (botella Agua) | Tolerancia Calidad Producto (botella Agua) |  | Uuso.max (permitida) | Uuso.max (calculada) | Verificado | Tolerancia de Verificacion | Limite Inferior | Limite Superior | Lugar | Medicion | Conformidad
Grupo 1 - Lanjaron | 22 | 3 |  | 1 | 0.76 | CONFORME | 2 | 20 | 24 | mesa | 22 | CONFORME
Grupo 2 - Fontvella | 22.5 | 3 |  | 1 | 0.62 | CONFORME | 2 | 20.5 | 24.5 | Pizarra | 22.7 | CONFORME
Grupo 3 - Solan de Cabras | 23 | 2.8 |  | 0.93333 | 0.59 | CONFORME | 1.8667 | 21.1333 | 24.8667 | mesa | 22.4 | CONFORME
Grupo 4 - Bezoya | 23.5 | 2.5 |  | 0.83333 | 0.62 | CONFORME | 1.6667 | 21.8333 | 25.1667 | mesa | 22.6 | CONFORME
Grupo 5 - Vichy Catalan | 23.3 | 2.7 |  | 0.9 | 0.39 | CONFORME | 1.8 | 21.5 | 25.1 | mesa | 22.7 | CONFORME
Grupo 6 - Aquarel
Grupo 7 - Sierra Cazorla
Grupo 8 - Cabreiroa
Grupo 9 - Bronchales | 21.5 | 4 |  | 1.3333 | 0.62 | CONFORME | 2.6667 | 18.8333 | 24.1667 | Mesa | 22.6 | conforme
Grupo 10 - Evian
Grupo 11 - Cortes
Grupo 12 - Aquarel
VERIFICACION INTERMEDIA
Tempertura Patron
TemperturaTermometro
U de Patron
U uso max Termometro (1 año)
error normalizado
Control intermedio <1