## Slide 1
Formación del
área de volumen
CALIBRACIÓN DE VOLUMEN
Caltex Sistemas S.L.
www.caltex.es
28/11/2024

## Slide 2
Nombre SALVADOR PUIG MARTÍN
Cargo Coord. Área de volumen
E-mail salvador.puig@caltex.es
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 3
ÍNDICE DE CONTENIDOS
Introducción.
Conceptos básicos.
Material para medir volumen.
Medir y verificar.
Calibración: Interpretación del certificado.
Validación del método.
Limpieza y mantenimiento.
Conclusiones.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 4
Calibración de volumen
INTRODUCCIÓN
Formación del área de volumen

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
¿Cuál es el problema?
Pipetas dispensación de volúmenes.
Calidad de los resultados del laboratorio.
Necesidad de cumplimiento de normativas:
  Calibrar.
  Verificar
  Medir.
Tolerancia del proceso → Definición de criterios A/R.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
Norma UNE-EN ISO 9001:2015
Requisitos para un sistema de gestión de la calidad.
Aplicación: todo tipo de organizaciones.
Objetivo satisfacción del cliente.
Mejora continua.
Necesidad de trazabilidad de las medidas.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 7
INTRODUCCIÓN
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017
Familia ISO 9001.
Requisitos técnicos.
Aplicación: laboratorios de ensayo/calibración.
Necesidad de instrumentos de medida calibrados.
Procedimientos de calibración.
Criterios de aceptación y rechazo.
Informes de resultados (certificados de calibración).
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 8
INTRODUCCIÓN
Objetivos
Medir → Verificar → Calibrar.
Definición de criterios.
Método gravimétrico.
Buenas prácticas en la medición volumétrica.
Validación del método.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 9
INTRODUCCIÓN
Normas específicas de volumen y de consulta
UNE-EN ISO 8655-1:2022. Aparatos volumétricos accionados mediante pistón. Parte 1: Terminología, requisitos generales y recomendaciones de uso.
UNE-EN ISO 8655-2:2022. Aparatos volumétricos accionados mediante pistón. Parte 2: Pipetas tipo pistón.
UNE-EN ISO 8655-6:2022. Aparatos volumétricos accionados mediante pistón. Parte 6: Métodos gravimétricos para la determinación del error de medición
UNE-EN ISO 8655-7:2022. Aparatos volumétricos accionados mediante pistón. Parte 7: Métodos alternativos para la determinación del error de medición
ISO/TR 20461:2023. Determination of uncertainty for volume measurements of a piston-operated volumetric apparatus using a gravimetric method.
EURAMET cg-19 v2.1. Guidelines on the determination of uncertainty in gravimetric volume calibration. EURAMET.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 10
Calibración de volumen
CONCEPTOS BÁSICOS
Formación del área de volumen

## Slide 11
CONCEPTOS BÁSICOS
Medir
Proceso básico de la ciencia, se basa en comparar un patrón seleccionado con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces el patrón está contenido en esa magnitud.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 12
Medir
Medir es comparar la cantidad de magnitud a medir, mensurando, con otra cantidad de referencia.
Dos formas:
  Empleando patrones de referencia y empleando un instrumento comparador: COMPARACIÓN
  Aplicando un instrumento de medida sobre el mensurando: DIRECTO.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 13
CONCEPTOS BÁSICOS
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Verificar
Comprobar o examinar la verdad de algo.
Validar
Proceso de revisión que verifica que un sistema cumple con las especificaciones y que logra su cometido.

## Slide 14
CONCEPTOS BÁSICOS
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Calibrar
Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas, la relación entre los valores de una magnitud indicados por un instrumento de medida o un sistema de medida, o los valores representados por una medida materializada o por un material de referencia, y los valores correspondientes de esa magnitud realizados por patrones.
Relación entre valores de referencia y patrones.

## Slide 15
CONCEPTOS BÁSICOS
Calibrar
En volumen:
Conjunto de operaciones que establecen la relación entre el volumen dispensado y el volumen nominal/seleccionado.
El resultado la determinación de los valores corregidos del volumen dispensado y su incertidumbre.
El resultado de una calibración puede anotarse en un documento denominado certificado de calibración o informe de calibración.
La calibración no requiere accionamiento que modifique el instrumento de medida.
Ejemplo: Calibración de un matraz
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 16
Trazabilidad
Es la propiedad del resultado de una medida o de un patrón que le permite relacionarlo con referencias determinadas, generalmente nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones todas ellas con incertidumbres determinadas.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 17
Ajustar
Fabricación/modificación de un instrumento dentro de las tolerancias apropiadas, o del conjunto del aparato del suministrador, asegurándose el comportamiento metrológico.
Ejemplo:
Una pipeta tipo pistón debe ajustarse por su fabricante para la emisión (Ex) de su volumen nominal (o volumen seleccionado), para la temperatura normalizada de referencia de 20 ºC, una humedad relativa del aire del 50% y una presión barométrica de 101 kPa (1,01 bar), utilizando agua de clase 3 como se especifica en la Norma ISO 3696.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 18
El ajuste de usuario
Ajuste empleando sólo los medios a disposición del usuario
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Ejemplo: Calibración vs ajuste de un matraz
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 19
Exactitud e imprecisión
Exactitud.
Aptitud de un instrumento de medida para dar respuestas próximas a un valor verdadero.
Imprecisión
Coeficiente de variación de un conjunto de resultados obtenidos al medir repetidamente un mensurando con un mismo procedimiento de medida.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 20
Exactitud e imprecisión
Define:
1
2
3
4
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 21
Error
Error sistemático.
Media de medidas del mismo mensurando bajo menos un valor verdadero del mensurando.
En el caso de material volumétrico, es la diferencia entre el volumen dispensado y el volumen nominal o volumen seleccionado.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 22
Error
Error aleatorio.
Componente del error de medida que, en mediciones repetidas, varía de manera impredecible.
Dispersión del volumen dispensado alrededor de la media de los volúmenes dispensados.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 23
Error
Error Máximo Permitido.
Valor extremo de un error permitido por especificaciones, reglamentos, etc., para un instrumento de medida dado.
En el caso de material volumétrico, es el valor extremo permitido de desviación del volumen dispensado a partir del volumen nominal o el volumen seleccionado.
Los errores máximos permitidos de pipetas accionadas por pistón se especifican en la norma ISO 8655-2.
El ensayo de conformidad de los errores máx. permitidos se lleva a cabo gravimétricamente de acuerdo con la norma ISO 8655-6.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 24
Incertidumbre de medida
Parámetro, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores.
En volumen parámetro, asociado con el volumen dispensado, que caracteriza la dispersión de los volúmenes.
La incertidumbre de medición comprende porciones del error de medición sistemático y aleatorio.
El cálculo de la incertidumbre de medición puede realizarse con la Norma ISO 8655-6:2022 y ISO/TR 20461:2023.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 25
Incertidumbre de medida
¿Dónde esta el punto?
Desconocimiento.
Resolución.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 26
www.femto.es | El mejor lugar para comprar instrumentos calibrados || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Tolerancia
La tolerancia de una magnitud es el intervalo de valores en que debe encontrarse dicha magnitud para que se acepte como válida.
Ejemplo: Tolerancia vs Incertidumbre
x: Medida
U: Incertidumbre
Intervalo de incertidumbre: (x-U, x+U)
TOLERANCIA
-U
x
+U
-U
x
+U
Correcto
Dudoso
-U
x
+U
Incorrecto
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 27
Intervalo de volumen útil
Esa parte del volumen nominal que permite dispensar cumplimiento los errores máximos permisibles como se especifica en la parte aplicable de la Norma ISO 8655.
El límite superior del intervalo de volumen de utilización es siempre el volumen nominal.
El límite inferior es el 10% del volumen nominal si el suministrador no especifica lo contrario.
Volumen nominal
Volumen más grande seleccionado por el usuario y especificado por el fabricante.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS

## Slide 28
Práctica
Tenemos una micropipeta de 0’5 µl a 10 µl. El certificado de calibración muestra:
Si la tolerancia de nuestro proceso es de ±0,5 µl.
¿Cuál es intervalo de volumen útil?
¿Cuál es el volumen nominal?
¿Cumple el instrumento con los requerimientos de nuestro proceso?
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
CONCEPTOS BÁSICOS
Volumen seleccionado (µl) | Error (µl) | U (µl)
5 | -0,3 | 0,15
10 | 0,4 | 0,15

## Slide 29
Calibración de volumen
MATERIAL PARA MEDIR VOLUMEN
Formación del área de volumen

## Slide 30
MATERIAL PARA LA MEDICIÓN
Balanza
Medida de masa.
Inicio del ciclo de transferencia de incertidumbres en la determinación de la tolerancia del proceso.
Resolución función del volumen seleccionado.
Si se conoce la incertidumbre típica de medición de la balanza (por ejemplo, por el certificado de calibración de la balanza), ésta puede utilizarse en lugar de la repetibilidad y linearidad. La incertidumbre típica de medición no debe ser mayor de dos o tres veces la resolución..
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 31
Recipiente de pesada
Adecuado para el procedimiento de ensayo. Debe tenerse cuidado al considerar la pérdida de agua por evaporación durante los procesos de dispensación y pesada.
Se recomienda que, especialmente para los aparatos de ensayos de menor volumen, la relación altura-diámetro del recipiente de pesada sea, al menos, 3:1 o que se utilice un recipiente de pesada con tapa.
Ejemplo: ¿Cumple la balanza del CC ejemplo los criterios de selección(Resolución/Rangos)? ¿Y las empleadas en la práctica?
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
MATERIAL PARA LA MEDICIÓN

## Slide 32
Trampa de evaporación/humedad
Objetivo reducir la evaporación.
Método: saturar el ambiente de agua en un volumen controlado.
Diseños realizados por el fabricante de la balanza.
Ejemplo: Experimento evaporación.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
MATERIAL PARA LA MEDICIÓN

## Slide 33
Dispositivo de tiempo
Con una incertidumbre típica de ≤ 2 s
Termómetro
Con una incertidumbre típica de ≤ 0,2 ºC
Higrómetro
Con una incertidumbre típica de ≤ 5%
Barómetro
Con una incertidumbre típica de ≤ 1 kPa (0’01 bar)
Líquido de ensayo
Se utiliza agua destilada, el agua debe estar a temperatura ambiente.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
MATERIAL PARA LA MEDICIÓN

## Slide 34
LAS PIPETAS TIPO PISTÓN
Diseño
Una pipeta tipo pistón puede diseñarse como sigue:
  Volumen fijo. Diseñado para dispensar sólo su volumen nominal.
  Volumen variable. Diseñado para dispensar volúmenes seleccionables dentro del intervalo de volúmenes útiles.
El pistón puede:
  Tener un cuerpo de aire contenido entre el pistón y la superficie del líquido (desplazamiento de aire – tipo A).
  Estar en contacto directo con la superficie del líquido (desplazamiento positivo o directo – tipo D).
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 35
www.femto.es | El mejor lugar para comprar instrumentos calibrados || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
LAS PIPETAS TIPO PISTÓN
Diseño
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 36
REQUISITOS METROLÓGICOS
Ensayos de conformidad
El ensayo de conformidad especificado en la Norma ISO 8655-6 evalúa la pipeta tipo pistón. Métodos alternativos ISO 8655-7.
Organismo autorizado antes de la emisión del certificado de conformidad.
El suministrador emisión de la declaración de conformidad.
Para los ensayos de conformidad, deben aplicarse los errores máximos permisibles definidos por la Norma ISO 8655-2 .
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 37
REQUISITOS METROLÓGICOS
Pipetas de volumen fijo
de los tipos A y D1 (Monocanal)
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 38
REQUISITOS METROLÓGICOS
Pipetas tipo pistón de volumen fijo de tipo D2
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 39
REQUISITOS METROLÓGICOS
Pipetas tipo pistón de volumen variable
Se aplican los errores máximos permisibles para los volúmenes nominales de las tablas 1 y 2 a cada volumen seleccionado en todo el intervalo de volumen útil de la pipeta tipo pistón.
Se sabe que los errores de medición de los volúmenes intermedios en el intervalo de volumen útil de una pipeta tipo pistón pueden ser considerablemente mejores que aquellos especificados para el volumen nominal de la pipeta tipo pistón.
Las pipetas tipo pistón repetitivas con un volumen seleccionable continuamente deben considerarse como pipetas tipo pistón de volumen variable de tipo D2 y deben aplicarse los errores máximos permisibles de la tabla 2
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 40
Calibración de pipetas según ISO 8655 e ISO 17025
MEDIR Y VERIFICAR
Formación del área de volumen

## Slide 41
CONDICIONES DE MEDIDA
Localización
El ensayo debe llevarse a cabo en una habitación sin ventilación con un ambiente estable.
Condiciones ambientales
Humedad relativa 45% - 80%.
Temperatura constante (± 0,5 ºC) entre 17 ºC y 23 ºC.
El instrumento y el agua deben almacenarse al menos 2 h, para alcanzar el equilibrio con las condiciones de la habitación.
Vibraciones.
¿Cómo controlamos las condiciones ambientales?
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 42
CONDICIONES DE MEDIDA
Condiciones ambientales. Control.
Temperatura: termostato.
Humedad:
  Maximizar humedad → Humidificador.
  Ambientes secos afectan también a las balanzas.
  Conflicto temperatura/humedad.
  Vibraciones: mesas, firme, localización.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 43
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA
Volumen de ensayo.
En el caso de un aparato de volumen fijo, el volumen de ensayo es el volumen nominal.
En el caso de un aparato de volumen variable, al menos deben ensayarse tres volúmenes:
  Volumen nominal.
  Aproximadamente el 50% del volumen nominal.
  El límite inferior del intervalo de volumen útil o el 10% del volumen nominal (el que sea mayor).
  La medición de más volúmenes es opcional.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 44
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA
Número de mediciones.
Si el método gravimétrico se utiliza como método de referencia para dar conformidad, 10 mediciones para cada volumen de ensayo. Cambio de punta en el ciclo.
Si se utiliza el método para otros fines, el nº de volúmenes, el nº de mediciones y el nº de canales ensayados puede cambiarse.
Dentro de lo especificado en la ISO 8655-7 se pueden emplear métodos de ensayo alternativos pueden utilizarse también, según las directrices de esta y siempre que pueda demostrar-se la correlación con el método de la Norma ISO 8655-6.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 45
PROCEDIMIENTO DE MEDIDA
Secuencia de ensayo.
Colocar el recipiente y tarar.
Desperezar mecánicamente el instrumento, 5 medidas al valor máximo del instrumento. Equilibrio de humedad en el volumen de aire muerto.
Realizar un ajuste a 0 de la tara.
Cambiar la punta y prehumedecer. Punta para todas las medidas.
Dispensar el volumen 10 veces consecutivas para cada volumen. (3 cargas en cambios de volumen).
Control de salida: se realiza un repaso de los resultados. Como guía UNE-EN ISO 8655-2:2022.
Ejemplo Práctico:
Secuencia de ensayo
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 46
RESULTADOS
Masa
Masa determinada en la medida del volumen dispensado de agua.
Masa perdida
Masa perdida por evaporación.
Masa corregida
Se añade el valor de la masa perdida al valor de la masa.
Volumen
Conversión de las lecturas de la balanza mi a volúmenes Vi
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 47
RESULTADOS
Error sistemático
Se calcula el error sistemático con la ecuación:
Vs: volumen seleccionado.
En porcentaje utilizando la ecuación:
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 48
RESULTADOS
Error aleatorio
Se calcula como la desviación típica de la repetibilidad sr utilizando la ecuación:
n: número de mediciones
Como porcentaje, mediante el coeficiente de variación, CV, utilizando la ecuación:
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 49
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Magnitud de influencia
Magnitud que no es el mensurando pero que tiene un efecto sobre el resultado de la medición.
Ejemplo
¿Qué magnitudes de influencia existen en la medida de volumen?
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 50
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Corrección de las medidas
No es posible efectuar las medidas con las magnitudes de influencia bajo control.
Aplicar correcciones a los valores indicados.
La incertidumbre de medida
Toda medida debe corregirse. La determinación de la corrección obliga a medir. Medir → Corregir → Medir → Corregir
Truncar el bucle supone corrección residual desconocida pero existe la posibilidad de acotarla.
“La incertidumbre de la medida es una cota superior del valor de la corrección residual.”
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 51
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
La incertidumbre de medida en volumen
La calibración de un aparato dispensador 2 fuentes de incertidumbre:
  La incertidumbre del proceso de emisión: instrumento.
  La incertidumbre de medición del volumen emitido.
Contribuciones a la incertidumbre más relevantes en la medida de volumen:
Pesada: resolución balanza + Ucal balanza.
IVAP: resolución, características físicas.
Operario: selección nominal, tiempo dispensación, manejo, etc.
Condiciones ambientales.
Evaporación: aportación/corrección.
Ejemplo: 5 Medidas por dos operarios.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 52
EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Cálculo de la evaporación. Corrección/Incertidumbre
Diseño experimento.
Evaluación de los resultados.
Diseño del método de compensación.
Cálculo de la compensación por evaporación.
Cálculo de la componente de incertidumbre.
Práctica: 20 minutos
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 53
REQUISITOS METROLÓGICOS
Criterios de aceptación y rechazo. Ensayo de usuario.
Los usuarios deberían establecer los errores sistemáticos y aleatorios máximos permisibles aceptables basados en el campo de utilización y los requisitos de exactitud.
Función de la TOLERANCIA DEL PROCESO (¿Qué error puedo permitir?).
Ejemplo práctico:
Cumplimiento criterios ISO.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 54
REQUISITOS METROLÓGICOS
Criterios de aceptación y rechazo. Ensayo de usuario.
Ensayos a intervalos regulares como parte de su control de equipos de ensayo o controles rutinarios de calidad analítica.
El intervalo de tiempo es función:
  Los requisitos de exactitud del líquido emitido asumido.
  Frecuencia de uso.
  Nº operarios que utilizan la pipeta tipo pistón.
  Nº de dispensaciones realizadas en cada ocasión de uso.
  Naturaleza del líquido dispensado (corrosividad, poder de disolución, etc.).
  Recomendaciones fabricante.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 55
REQUISITOS METROLÓGICOS
Criterios de aceptación y rechazo. Ensayo de usuario.
Los ensayos pueden realizarse:
  Gravimétricamente de acuerdo con la Norma ISO 8655-6
  Otros métodos: dimensional, comparación, etc.
Cuando se ensaya después del mantenimiento o reparación, se aplican los errores máximos permisibles establecidos en la parte aplicable de la Norma ISO 8655.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 56
EVALUACIÓN
Análisis de resultados
Los valores obtenidos de las ecuaciones pueden compararse directamente con los errores máximos permisibles especificados en la Norma ISO 8655 y no deben exceder estos valores especificados.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 57
DISEÑO DEL FORMATO
Requisitos del formato.
¿Qué información debe contener el formato de calibración?
Objetivo reproducibilidad de las medidas.
Condiciones medida: técnico, fecha, Tª, Hr y tiempo medida.
Volumen seleccionado.
Secuencia de ensayo.
Mediciones masa → volumen.
Resultados: V, ea, es y/o U.
Evaluación criterios A/R.
PRÁCTICA
Diseño del formato. (30 min)
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 58
Buenas prácticas
Para el proceso de pipeteado se recomiendan las siguientes acciones:
El pipeteado operación delicada: formación y práctica.
Operar en el pistón de una pipeta automática de una manera suave y regular.
El manejo del pistón demasiado rápido: burbujas de aire.
La pipeta en posición vertical cuando se aspira el líquido.
La profundidad a la que la punta debe ser sumergida varía. Seguir las recomendaciones del fabricante.
Para mejorar la precisión, las pipetas son generalmente pre-humedecidas llenándolas varias veces.
REDUCCIÓN DE ERRORES
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 59
Buenas prácticas
Después de llenar la pipeta, mantener la punta sumergida entre 1 y 2 segundos.
Después de llenar la pipeta, las gotas que se adhieren a la punta deben ser cuidadosamente eliminadas.
Comprobar que no hay pérdidas..
Para dispensar un líquido apoyar la punta de la pipeta contra la pared del recipiente receptor, en un ángulo aproximado de 30° a 45º.
Utilizar, como mínimo, una punta para cada calibración. En el caso que se detecten residuos en la punta durante la serie de medidas, cambiar la punta y prehumedecer.
REDUCCIÓN DE ERRORES
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 60
REDUCCIÓN DE ERORRES
Funcionamiento
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 61
Ensayo de supuestos
Nº Medidas.
Diferentes usuarios.
Diferentes balanzas.
Pipetas.
Método de pipeteado (libre/buenas prácticas)
EXPERIMENTACIÓN
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 62
Ejercicio práctico de verificación de pipetas.
CALIBRACIÓN
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 63
Calibración de pipetas según ISO 8655 e ISO 17025
CALIBRACIÓN: INTERPRETACIÓN DEL CERTIFICADO
Formación del área de volumen

## Slide 64
EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Identificación del equipo
Objeto.
Marca.
Modelo.
Identificación
Solicitante.
Información calibración
Número de certificado.
Marca (Acreditación).
Fecha calibración y fecha emisión.
Responsable.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 65
EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Procedimiento de medida
Procedimiento empleado.
Condiciones ambientales
Información de las condiciones ambientales durante la calibración.
Condiciones calibración
Características del instrumento.
Patrones de trabajo.
Medios y localización.
Incertidumbre y trazabilidad.
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 66
EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN
Resultados de la calibración
Error.
Incertidumbre.
Factor de cobertura.
Gráficos.
Ejemplo.
¿Es correcta la selección de la balanza en función de su incertidumbre de calibración?
¿Cómo podemos influir en la incertidumbre de calibración de la balanza?
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 67
Calibración de pipetas según ISO 8655 e ISO 17025
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Formación del área de volumen

## Slide 68
Desarrollo del procedimiento
Debemos desarrollar un procedimiento en el que se defina la secuencia trabajos para la calibración de una pipeta.
Se deben tener en cuenta:
  Materiales y equipos.
  Condiciones ambientales.
  Operaciones previas.
  Volúmenes a ensayar.
  Número de pipeteados.
  Cálculos.
  Evaluación de resultados.
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 69
Diseño del formato de medida
Diseño de un formato que guíe al operario en la realización de los trabajos.
Se deben tener en cuenta:
  Materiales y equipos.
  Condiciones ambientales.
  Operaciones previas.
  Volúmenes a ensayar.
  Número de pipeteados.
  Cálculos.
  Evaluación de resultados.
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 70
Validación del formato
Validación manual del formato de medida, en la que se comprueben los cálculos que desarrolla el formato.
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 71
Interpretación de certificados
Interpretación de los resultados obtenidos en los certificados de calibración externos:
  Balanzas.
  IVAP
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 72
Validación del método
Diseño de la sistemática para la evaluación de la robustez del método:
  Validación externa: enfrentar resultados de calibración externa vs calibración interna.
  Validación interna: aseguramiento de la calidad entre técnicos de calibración.
  Controles de calidad de las medidas: evaluación en tiempo real de la calidad de las medidas en el formato de calibración.
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 73
Expresión validación
Se utiliza la expresión del error normalizado:
*Se pueden modificar partes de la expresión en función de las necesidades, más o menos restrictivas.
Fuente: ISO 13528:2005 “Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons”
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 74
Práctica
Validación formato.
Validación externa.
Validación interna.
IMPORTANTE: ¡Definir tolerancia del proceso!
VALIDACIÓN DEL MÉTODO
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 75
Calibración de pipetas según ISO 8655 e ISO 17025
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Formación del área de volumen

## Slide 76
Limpieza y mantenimiento.
Identificación fallos del sistema de sellado.
Partes de una pipeta.
Limpieza.
El mantenimiento.
Ajuste.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 77
La falta de limpieza y mantenimiento → Error.
Limpieza y mantenimiento: ↓ Errores
Fallos comunes:
  Sellados y juntas tóricas → Fugas.
  Deterioro soporte puntas → Fugas.
  Deterioro émbolo → Fugas.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 78
Problema más común → Falta estanqueidad.
Comprobación de fugas:
  Seleccionar volumen máximo y aspirar agua con la punta.
  Retira la punta del líquido y esperar 15 segundos, controlar si aparece goteo.
  Si gotea → El instrumento tiene fugas.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Prueba de fugas

## Slide 79
Partes de una pipeta
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Botón dispensador
Selector de volumen
Eyector
Indicador de volumen
Rango
Ajuste
Indicador de ajuste
Área para etiquetado
Parte inferior
Eyector de puntas
Cono porta puntas
Punta

## Slide 80
Partes de una pipeta
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02
Soporte del pistón
Pistón
Muelle
Junta/tope muelle
Cilíndro

## Slide 81
Limpieza
Seguir instrucciones fabricante.
Generalmente:
  Limpieza superficial + agente descontaminante.
  Baño ultrasonidos + agente descontaminante.
  Esterilización UV.
  Autoclave.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 82
Mantenimiento
Seguir instrucciones fabricante.
Lubricar partes móviles.
Lubricante generalmente grasa/aceite silicona.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 83
Ajuste
Evitar ajuste sin medios.
¿Es realmente necesario ajustar?
Seguir instrucciones del fabricante.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Limpieza y mantenimiento
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 84
Calibración de pipetas según ISO 8655 e ISO 17025
CONCLUSIONES
Formación del área de volumen

## Slide 85
Método interno: control de equipos/procesos.
Necesidad de referencia externa: calibración externa, validación externa y trazabilidad.
Validación del método.
¿Me sirve mi pipeta para mi ensayo?
Tolerancia del proceso
Incertidumbre
Error
CONCLUSIONES
Calibración de volumen
www.caltex.es | TU PROVEEDOR ÚNICO EN CALIBRACIÓN || Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain | TLF: +34 961 82 99 02

## Slide 86
GRACIAS
Caltex Sistemas S.L. | Tu proveedor único en calibración
Av. Juan de la Cierva y Codorníu 10, Parque tecnológico de Paterna (Valencia) CP: 46980 - Spain
TLF: +34 961 82 99 02
www.caltex.es